## 设备
2022年5月拟采购医疗设备清单公示暨调研公告
备注：以下是需求详细部分，无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅为参考。欢迎供应商提供类似产品参加调研采购。欢迎符合条件的中小企业报名参加。
序号 | 设备名称 | 数量 | 类型 | 用途及需求
1 | 强脉冲光治疗系统（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | （一）IPL光子技术：1.波长:420-1200nm;2.滤光片≥6个; 3.脉宽：10-100 ms连续可调;4.脉冲延迟：5-140ms连续可调 5.脉冲方式：多个同步脉冲可选;6.光斑： 大光斑≥15x30mm, 小光斑≥5x10mm （二）非剥脱点阵：1.波长：≥1500nm;2.光斑能量：10-70mJ/束;3.光斑直径≥15mm.
2 | 脉冲染料激光治疗仪（需配套耗材） | 1 | 设备/耗材 | 1.波长：595±10nm 2.脉宽：0.45-40ms 3.光斑大小：3-12mm
3 | 手术烟雾净化器 | 1 | 设备 | 用于抽吸激光治疗产生的烟雾，净化治疗室空气。 1.流量≤36m/h 2.控制方式：脚踏开关控制
4 | 酶标仪 | 1 | 设备 | 1.具有核酸蛋白微量检测功能，光源为闪烁式氙灯，适用于96和384孔板，标准、微量比色杯以及超微量检测板。 2.波长范围：200-1000nm，读数范围：0-3.0Abs，具有自动光程校准功能。 3.无需软件，单机可自动输出校准数据。 4.孵育器功能包括比色杯基座和微孔板，孵育温度范围：室温+2℃至45℃。
5 | 化学发光成像系统 | 1 | 设备 | 1.功能涵盖：核酸凝胶、蛋白凝胶成像，化学发光，光密度成像等 2.检测器分辨率至少可达到1200×900 (H x V) 3.光源至少包含：自发透射白光，反射白光，透射紫外 4.UV灯具有延时自动关闭功能，并具有UV防护板 5.配备有校正镜头曲面度的专用滤光片 6.灵敏度：EB ≤200pg DNA；SYPRO Ruby≤ 1ng Protein；Chemiluminescence ≤20g Protein 7.配有平场校正板，保证图像平整、精确定量 8.含自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节 9.在化学发光成像中可累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内可多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积。 10.曝光时间：最短＜0.01s
6 | 冰冻切片机 | 1 | 设备 | 1.速冻架：最低温度≤－30 ºC，速冻架样品位点≥1个；同时可放＞10个样本. 2.切片厚度范围：至少满足1—100μm 3.修块厚度：至少满足 1—500μm 4.最大样品尺寸＞50*50mm 5.总进样距离：＞20 mm 6.样品头垂直行程：≥50 mm 7.样品头制冷≤-40℃
7 | 超低温冰箱 | 1 | 设备 | 1.温度稳定，密封性好，可用双锁。 2.温度要求:-50至-80。 3.冰箱容量：＞300L。