粤性实评办函〔2015〕01号

关于2014年广东省性病实验室

质量考核结果的通报

各有关单位：

根据省卫生计生委《关于印发广东省性病实验室管理工作规范（2012年版）的通知》（粤卫〔2012〕146号）要求，广东省性病实验室评定委员会办公室于2014年10月对全省333家已通过评审的规范化性病实验室进行了室间质评活动。现将考核结果印发给你们，请认真对照检查，进一步做好性病实验室规范化管理工作。

附件：1.2014年广东省性病实验室质量考核结果评价

2.2014年广东省性病实验室室间质量考核成绩表

广东省性病实验室评定委员会办公室

2015年1月4日

附件1

2014年广东省性病实验室质量考核结果评价

为了加强性病实验室规范化建设与管理，提高性病实验室诊断水平，根据省卫生计生委《关于印发广东省性病实验室管理工作规范（2012年版）的通知》（粤卫〔2012〕146号）的要求，广东省性病实验室评定委员会办公室组织了2014年广东省性病实验室质量考核活动，全省共有333家规范化性病实验室参加。现将考核结果评价如下，以供参考。

一、结果分析

1．考核对象：全省333家通过评审的规范化性病实验室，其中三级/市级中心及三级性病实验室8家，二级/市级中心及二级性病实验室141家，县区级中心及一级性病实验室184家。

2．考核内容：考核内容包括衣原体抗原检测、细菌培养鉴定、非梅毒螺旋体抗体定性和定量试验、梅毒螺旋体抗体定性和定量试验、性病常规检测相片阅读。根据性病实验室分级要求，县区级中心及以上级别实验室考核以上全部内容；一级实验室考核衣原体抗原检测、非梅毒螺旋体抗体定性和定量试验、性病常规检测相片阅读。

3．总体水平：本次共发放7种质评样品，每种质评样本各5份，一级实验室共20份样本，县区级中心及以上级别实验室共35份样本。参评的333家性病实验室有330家回报质评结果，其中2家实验室未回报，另有1家实验室合并至其他实验室。全省平均94.56分，质评成绩位于全省平均分以上的实验室204家占61.8%（204/330）。其中成绩优秀（≧90分）284家占86.1%（284/330）；良好（≧75而＜90分）42家占12.7%（42/330）；合格（≧60而＜75分）3家占0.9%（3/330）；不合格（＜60分）1家占0.3%（1/330）。

4．各项目质评情况：本次性病实验室室间质量考核分为定性和定量试验两类，各项目室间质评检测结果与预期结果符合率见表1。

表1  各项目室间质评结果

| 项目 | 实验室数 | 样本数 | 符合率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 衣原体抗原检测 | 330 | 1650 | 98.61 |
| 细菌培养鉴定 | 184 | 920 | 83.75 |
| 非梅毒螺旋体抗体定性试验 | 330 | 1650 | 97.15 |
| 梅毒螺旋体抗体定性试验 | 184 | 920 | 99.13 |
| 性病常规检测相片阅读 | 330 | 1650 | 90.06 |
| 非梅毒螺旋体抗体定量试验 | 330 | 1650 | 95.61 |
| 梅毒螺旋体抗体定量试验 | 184 | 920 | 96.09 |

二、主要存在问题

1．性病常规检测相片阅读：在非梅毒螺旋体抗体定量检测（Trust）结果判读相片中，所报结果相差3个滴度（1:8～1:32）。在梅毒螺旋体定量(TPPA)相片中，所报结果也相差3个滴度（1:160～1:640）。在含有G-双球菌和炎症细胞“+”/“++”的样本相片中，个别实验室将G-双球菌判读为G+双球菌；个别实验室只报G-双球菌或只报炎症细胞，报告不完全；25家单位报告炎症细胞数不准确。在含有线索细胞和炎症细胞“+++”/“++++”的样本相片中，有19家实验室只报炎症细胞，未报线索细胞；个别实验室只报线索细胞，未报炎症细胞；9家单位报告炎症细胞数不准确。在含有滴虫和炎症细胞“少许”/“+”的样本相片中，个别实验室误报成G-双球菌；个别实验室只报炎症细胞未报滴虫或只报滴虫未报炎症细胞；有115家实验室炎症细胞数报告不准确。在各相片读片中，均有个别实验室将结果报成“阴性”或“阳性”，未报具体病原菌或炎症细胞。通过性病常规检测相片阅读发现，少数性病实验室技术人员在部分性病检测结果判读中还有一定欠缺，需要进一步加强对各种常见性病病原体的形态学认识，进一步规范常见性病检测的结果判读。

2．衣原体抗原检测：主要采用方法为快速法、ELISA法、PCR方法等，其中个别厂家试剂的快速法存在敏感性偏低现象。

3．梅毒血清学试验：非梅毒螺旋体/梅毒螺旋体抗体定性试验结果符合率较好，但定量试验结果差异大，梅毒螺旋体抗体定量检测结果相差5个滴度（阴性/1:1280），非梅毒螺旋体抗体定量检测结果相差6个滴度（阴性/1:32）。个别单位将定量结果报成了定性结果，或将定性结果保持定量结果，或报成可疑。有10多家性病实验室只报了非梅毒螺旋体抗体检测定量结果，未报定性结果；有个别单位将梅毒螺旋体抗体检测结果报成了非梅毒螺旋体抗体检测结果；一级性病实验室不用做TPPA，部分实验室却多报了TPPA结果。因此各性病实验室需加强对“广东省性病实验室质量考核内容及说明”的学习和理解，避免非技术性失分。

4．细菌培养鉴定：质评主要目的是考查淋球菌培养鉴定能力，全省总符合率为83.75%。从回报结果分析，淋球菌的培养鉴定能力较往年有一定提高。纯淋球菌培养物样本,回报淋球菌、PPNG(β-内酰胺酶)均正确占81.4%，回报淋球菌但PPNG错误占8.9%；淋球菌混合杂菌培养样本中，回报淋球菌、PPNG均正确占69.9%，回报淋球菌但PPNG错误占9.2%，回报完全错误占19.1%。非淋球菌培养物样本中回报正确率为75.8%，错误鉴定为淋球菌占17%；死亡淋球菌样本中，经培养鉴定为淋球菌占3.8%。主要原因：①实验技术、方法和试剂质量(培养基、糖试验试剂、PPNG试剂)等有关，如4家实验室采用某厂家试剂进行淋球菌培养鉴定，与预期值符合率仅65%；76家实验室采用某厂家试剂的正确率也仅为78.95%。②质控要求为细菌培养鉴定，而部分医院采用了其他方法(如PCR法)而影响了结果判断；③操作过程中可能合并其他菌污染。

4．网络结果回报：个别实验室在填报质评结果时，将质控品编号填写错误（如序号前加入了质控批次或输入错误），导致系统无法读取结果；部分实验室在非梅毒或梅毒螺旋体抗体定性/定量试验中，只填报了定量结果，未填报定性结果或只填报定性结果，未填报定量结果；个别实验室将性病常规检测相片阅读结果报成了衣原体结果；个别实验室填报过程中有漏报现象；部分实验室未能在规定时间内完成质评项目的检测和上报等，导致了非技术性失分。

三、建议

通过本年度全省性病实验室室间质量考核工作，发现存在一些问题，为了今后进一步规范和提高全省性病实验室检测水平，提出以下建议。

1．各性病实验室在进行省性病实验室室间质评时，应加强对“广东省性病实验室质量考核内容及说明”的学习和理解，高度重视对性病实验室室间质评的认识，减少不必要的失分。

2．各项性病检测实验操作应严格按标准化操作程序（SOP）进行操作，准确判读、报告结果，使各性病实验室之间的检测结果具有可比性。

3．加强和重视对性病实验室人员理论和技术的培训，特别是对各性病常见病原体的认识，进一步加强和规范对常规性病检测项目的结果判读和解释。

4．加强性病实验室的室内、室间质控，严格筛选质量可靠的试剂、培养基等，以确保检验结果的准确、可靠。

5．各参评性病实验室应根据本实验室室间质评反馈结果，查缺补漏，认真总结，加强学习。对于本次质评成绩不合格的性病实验室，请认真落实整改，将整改报告寄回省性病实验室评定委员会办公室，以备省或市级中心性病实验室现场督导检查。

附件2

2014年广东省性病实验室室间质量考核成绩表

| 单 位 | 得分 | 成绩 | 单 位 | 得分 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区级中心及以上级别性病实验室 |
| 广州医科大学附属第四医院 | 100.00 | 优秀 | 江门市新会区皮肤病医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市茶山医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市常平医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市乐昌市慢性病防治站 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市大岭山医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市乐昌市人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市东城医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市仁化县慢性病防治站 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市高埗医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市光华医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市龙华新区中心医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市石碣医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市龙岗区第二人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市第八人民医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市龙岗区横岗人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市石排医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市塘厦医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市罗湖区慢性病防治院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞市谢岗医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市慢性病防治中心 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市皮肤病防治所 | 100.00 | 优秀 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区勒流医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市南山区慢性病防治院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区中医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市南山区西丽人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 广州市第一人民医院 | 100.00 | 优秀 | 云浮市妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 广州市番禺区慢性病防治站 | 100.00 | 优秀 | 云浮市新兴县人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 广州市皮肤病防治所 | 100.00 | 优秀 | 肇庆市高要县慢性病防治站 | 100.00 | 优秀 |
| 广州医科大学附属第三医院 | 100.00 | 优秀 | 中山大学第三附属医院 | 100.00 | 优秀 |
| 惠州市皮肤医院 | 100.00 | 优秀 | 中山市皮肤病防治所 | 100.00 | 优秀 |
| 江门市妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 | 珠海市第二人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞东华医院 | 98.57 | 优秀 | 罗定市人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 东莞市大朗医院 | 98.57 | 优秀 | 茂名市慢性病防治医院 | 98.57 | 优秀 |
| 东莞市妇幼保健院 | 98.57 | 优秀 | 梅州市梅县区慢性病防治院 | 98.57 | 优秀 |
| 东莞市厚街医院 | 98.57 | 优秀 | 韶关市粤北人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 东莞市南城医院 | 98.57 | 优秀 | 深圳市第二人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 东莞市桥头医院 | 98.57 | 优秀 | 深圳市福田区慢性病防治院 | 98.57 | 优秀 |
| 佛山市第二人民医院 | 98.57 | 优秀 | 深圳市福田区人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 佛山市顺德区第一人民医院 | 98.57 | 优秀 | 深圳市龙岗区平湖人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 佛山市顺德区慢性病防治中心 | 98.57 | 优秀 | 深圳市罗湖区人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 高州市慢性病防治站 | 98.57 | 优秀 | 云浮市人民医院 | 98.57 | 优秀 |
| 广州市花都区人民医院 | 98.57 | 优秀 | 肇庆市皮肤医院 | 98.57 | 优秀 |
| 江门市皮肤病医院 | 98.57 | 优秀 | 中山市陈星海医院 | 98.57 | 优秀 |
| 揭阳市慢性病防治所 | 98.57 | 优秀 | 珠海市妇幼保健院 | 98.57 | 优秀 |
| 东莞市麻涌医院 | 97.14 | 优秀 | 韶关市南雄市人民医院 | 97.14 | 优秀 |
| 东莞市第六人民医院 | 97.14 | 优秀 | 深圳市宝安区龙华医院 | 97.14 | 优秀 |
| 单 位 | 得分 | 成绩 | 单 位 | 得分 | 成绩 |
| 东莞市中堂医院 | 97.14 | 优秀 | 深圳市宝安区慢性病防治院 | 97.14 | 优秀 |
| 东莞市中医院 | 97.14 | 优秀 | 阳江市公共卫生医院 | 97.14 | 优秀 |
| 佛山市南海区人民医院 | 97.14 | 优秀 | 云浮市慢性病防治中心 | 97.14 | 优秀 |
| 广州市天河区慢性病防治中心 | 97.14 | 优秀 | 肇庆市德庆县慢性病防治站 | 97.14 | 优秀 |
| 广州医科大学附属第二附属医院 | 97.14 | 优秀 | 中山市博爱医院 | 97.14 | 优秀 |
| 罗定市妇幼保健院 | 97.14 | 优秀 | 中山市港口医院 | 97.14 | 优秀 |
| 茂名市人民医院 | 97.14 | 优秀 | 中山市中医院 | 97.14 | 优秀 |
| 深圳市第六（南山区）人民医院 | 97.14 | 优秀 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 95.71 | 优秀 |
| 北京大学深圳医院 | 95.71 | 优秀 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 95.71 | 优秀 |
| 佛山市第一人民医院 | 95.71 | 优秀 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 95.71 | 优秀 |
| 佛山市顺德区妇幼保健院 | 95.71 | 优秀 | 肇庆市中医院 | 95.71 | 优秀 |
| 广东省中医院珠海医院 | 95.71 | 优秀 | 中山市人民医院 | 95.71 | 优秀 |
| 江门鹤山市慢性病防治站 | 95.71 | 优秀 | 中山市小榄镇人民医院 | 95.71 | 优秀 |
| 茂名市妇幼保健院 | 95.71 | 优秀 | 珠海市斗门区慢性病防治站 | 95.71 | 优秀 |
| 普宁市慢性病防治院 | 95.71 | 优秀 | 珠海市人民医院 | 95.71 | 优秀 |
| 韶关市皮肤医院 | 95.71 | 优秀 | 深圳市宝安区西乡人民医院 | 94.29 | 优秀 |
| 东莞市清溪医院 | 94.29 | 优秀 | 深圳市宝安区中医院 | 94.29 | 优秀 |
| 东莞市第五人民医院 | 94.29 | 优秀 | 深圳市龙岗区人民医院 | 94.29 | 优秀 |
| 佛山市三水区疾病防治所 | 94.29 | 优秀 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 94.29 | 优秀 |
| 佛山市中医院 | 94.29 | 优秀 | 深圳市坪山新区人民医院 | 94.29 | 优秀 |
| 广东省水电医院 | 94.29 | 优秀 | 中山市黄圃镇人民医院 | 94.29 | 优秀 |
| 广州市妇女儿童医疗中心 | 94.29 | 优秀 | 珠海市慢性病防治站 | 94.29 | 优秀 |
| 梅州兴宁市慢性病防治院 | 94.29 | 优秀 | 遵义医学院第五附属(珠海)医院 | 94.29 | 优秀 |
| 汕头大学医学院第二附属医院 | 94.29 | 优秀 | 电白县慢性病防治中心 | 92.86 | 优秀 |
| 汕头市皮肤性病防治院 | 94.29 | 优秀 | 江门市五邑中医院 | 92.86 | 优秀 |
| 东莞康华医院 | 92.86 | 优秀 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 92.86 | 优秀 |
| 东莞市横沥医院 | 92.86 | 优秀 | 汕头市中心医院 | 92.86 | 优秀 |
| 东莞市人民医院 | 92.86 | 优秀 | 韶关市乳源县慢性病防治站 | 92.86 | 优秀 |
| 东莞市万江医院 | 92.86 | 优秀 | 韶关市始兴县疾病预防控制中心 | 92.86 | 优秀 |
| 东莞市樟木头医院 | 92.86 | 优秀 | 深圳华侨城医院 | 92.86 | 优秀 |
| 佛山市高明区慢性病防治站 | 92.86 | 优秀 | 新兴县慢性病防治站 | 92.86 | 优秀 |
| 化州市疾病预防控制中心 | 92.86 | 优秀 | 茂名市中医院 | 91.43 | 优秀 |
| 江门开平市皮肤病防治站 | 92.86 | 优秀 | 深圳市宝安区人民医院 | 91.43 | 优秀 |
| 东莞市长安医院 | 91.43 | 优秀 | 郁南县慢性病防治站 | 91.43 | 优秀 |
| 东莞市企石医院 | 91.43 | 优秀 | 云安县疾病预防控制中 | 91.43 | 优秀 |
| 东莞市第三人民医院 | 91.43 | 优秀 | 肇庆市第二人民医院 | 91.43 | 优秀 |
| 佛山市妇幼保健院 | 91.43 | 优秀 | 肇庆市广宁县慢性病防治站 | 91.43 | 优秀 |
| 佛山市三水区人民医院 | 91.43 | 优秀 | 中山大学附属第五医院 | 91.43 | 优秀 |
| 广州市花都区慢性病防治所 | 91.43 | 优秀 | 珠海市香洲区人民医院 | 91.43 | 优秀 |
| 揭阳市榕城区慢病站 | 91.43 | 优秀 | 深圳市人民医院 | 90.00 | 优秀 |
| 东莞市东坑医院 | 90.00 | 优秀 | 阳春市慢性病防治站 | 90.00 | 优秀 |
| 单 位 | 得分 | 成绩 | 单 位 | 得分 | 成绩 |
| 佛冈县慢性病防治医院 | 90.00 | 优秀 | 云浮罗定市皮肤病防治院 | 90.00 | 优秀 |
| 梅州市慢性病防治院 | 90.00 | 优秀 | 肇庆市怀集县慢性病防治站 | 90.00 | 优秀 |
| 清远市慢性病防治医院 | 90.00 | 优秀 | 珠海市红旗医院 | 90.00 | 优秀 |
| 韶关市翁源县慢性病防治站 | 90.00 | 优秀 | 珠海市金湾区三灶医院 | 90.00 | 优秀 |
| 韶关市新丰县慢性病防治站 | 90.00 | 优秀 | 深圳市龙岗区中心医院 | 88.57 | 良好 |
| 封开县慢性病防治站 | 88.57 | 良好 | 深圳市盐田区人民医院 | 88.57 | 良好 |
| 惠州市惠东县慢性病防治站 | 88.57 | 良好 | 中山大学第一附属医院 | 88.57 | 良好 |
| 揭东县慢性病防治站 | 88.57 | 良好 | 潮州市慢性病防治站 | 87.14 | 良好 |
| 连州市慢性病防治院 | 88.57 | 良好 | 肇庆市第一人民医院 | 87.14 | 良好 |
| 江门开平市中心医院 | 87.14 | 良好 | 广州市番禺区中心医院 | 85.71 | 良好 |
| 英德市慢性病防治医院 | 87.14 | 良好 | 信宜市慢性病防治站 | 85.71 | 良好 |
| 深圳市宝安区福永人民医院 | 85.71 | 良好 | 韶关南雄市慢性病防治站 | 84.29 | 良好 |
| 肇庆市四会市疾病预防控制中心 | 84.29 | 良好 | 深圳市光明新区人民医院 | 82.86 | 良好 |
| 连南瑶族自治县慢性病防治站 | 82.86 | 良好 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 81.43 | 良好 |
| 汕头市第二人民医院 | 78.57 | 良好 | 江门台山市慢性病防治站 | 77.14 | 良好 |
| 单 位 | 得分 | 成绩 | 单 位 | 得分 | 成绩 |
| 一级性病实验室 |
| 东莞市三局医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市仁化县妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞新涌医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市乳源县中医院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区北滘医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市翁源县妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区陈村医院 | 100.00 | 优秀 | 韶关市新丰县人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区桂洲医院 | 100.00 | 优秀 | 深圳市龙岗区南湾人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区聚龙医院 | 100.00 | 优秀 | 云浮市郁南县千宫中心卫生院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区乐从医院 | 100.00 | 优秀 | 肇庆市广宁县妇幼保健院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区龙江医院 | 100.00 | 优秀 | 肇庆市广宁县人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 佛山市顺德区伦教医院 | 100.00 | 优秀 | 肇庆市怀集县人民医院 | 100.00 | 优秀 |
| 广州市越秀区中医院 | 100.00 | 优秀 | 中山市板芙医院 | 100.00 | 优秀 |
| 江门市江海区中西医结合医院 | 100.00 | 优秀 | 中山市南区医院 | 100.00 | 优秀 |
| 江门市新会区司前镇卫生院 | 100.00 | 优秀 | 中山市坦洲医院 | 100.00 | 优秀 |
| 茂名石化医院 | 100.00 | 优秀 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 100.00 | 优秀 |
| 韶关市南雄市中医院 | 100.00 | 优秀 | 珠海市高栏港经济区南水医院 | 100.00 | 优秀 |
| 韶关市曲江区人民医院 | 100.00 | 优秀 | 珠海市平沙医院 | 100.00 | 优秀 |
| 东莞长安港湾医院 | 97.50 | 优秀 | 深圳市龙岗区沙湾医院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞广济医院 | 97.50 | 优秀 | 深圳市盐田区盐港医院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞市长安镇乌沙医院 | 97.50 | 优秀 | 台山市人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞市凤岗医院 | 97.50 | 优秀 | 台山市中医院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞市虎门中医院 | 97.50 | 优秀 | 翁源县中医院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞市黄江医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆高要市妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞市沙田医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆高要市人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 东莞市莞城医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市德庆县人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 单 位 | 得分 | 成绩 | 单 位 | 得分 | 成绩 |
| 佛山市第五人民医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市鼎湖区中医院 | 97.50 | 优秀 |
| 佛山市顺德区大良医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 |
| 佛山市顺德区均安医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市封开县第二人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 广州市黄埔区红十字会医院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市封开县人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 鹤山市妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市高新区人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 江门市新会区妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆市高要市中医院 | 97.50 | 优秀 |
| 江门市新会区会城街道办事处社区卫生服务中心 | 97.50 | 优秀 | 肇庆四会市妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 |
| 江门市新会区睦洲镇中心卫生院 | 97.50 | 优秀 | 肇庆四会市人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 江门市新会区人民医院 | 97.50 | 优秀 | 中山市大涌医院 | 97.50 | 优秀 |
| 江门市新会区中医院 | 97.50 | 优秀 | 中山市东凤人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 开平市妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 | 中山市东升医院 | 97.50 | 优秀 |
| 茂名农垦医院 | 97.50 | 优秀 | 中山市阜沙医院 | 97.50 | 优秀 |
| 韶关市曲江区妇幼保健院 | 97.50 | 优秀 | 中山市古镇医院 | 97.50 | 优秀 |
| 韶关市仁化县人民医院 | 97.50 | 优秀 | 中山市南朗医院 | 97.50 | 优秀 |
| 韶关市乳源县人民医院 | 97.50 | 优秀 | 中山市三乡医院 | 97.50 | 优秀 |
| 韶关市始兴县人民医院 | 97.50 | 优秀 | 中山市神湾医院 | 97.50 | 优秀 |
| 韶关市始兴县太平镇卫生院 | 97.50 | 优秀 | 珠海市高新技术产业开发区人民医院 | 97.50 | 优秀 |
| 韶关市新丰县中医院 | 97.50 | 优秀 | 韶关市乐昌市妇幼保健院 | 95.00 | 优秀 |
| 东莞市常安医院 | 95.00 | 优秀 | 韶关市乳源县妇幼保健院 | 95.00 | 优秀 |
| 东莞市道滘医院 | 95.00 | 优秀 | 韶关市始兴县妇幼保健院 | 95.00 | 优秀 |
| 东莞市洪梅医院 | 95.00 | 优秀 | 云浮市郁南县第二人民医院 | 95.00 | 优秀 |
| 东莞市虎门镇南栅医院 | 95.00 | 优秀 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | 95.00 | 优秀 |
| 东莞市寮步医院 | 95.00 | 优秀 | 肇庆市端州区华佗医院 | 95.00 | 优秀 |
| 广州市萝岗区中医医院 | 95.00 | 优秀 | 肇庆市端州区人民医院 | 95.00 | 优秀 |
| 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 | 95.00 | 优秀 | 中山市横栏医院 | 95.00 | 优秀 |
| 江门市新会区崖门镇卫生院 | 95.00 | 优秀 | 中山市火炬开发区医院 | 95.00 | 优秀 |
| 韶关南雄市妇幼保健院 | 95.00 | 优秀 | 中山市民众医院 | 95.00 | 优秀 |
| 韶关市第三人民医院 | 95.00 | 优秀 | 中山市石岐苏华赞医院 | 95.00 | 优秀 |
| 东莞玛丽亚妇产科医院 | 92.50 | 优秀 | 深圳市坪山新区坑梓人民医院 | 92.50 | 优秀 |
| 东莞市虎门医院 | 92.50 | 优秀 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | 92.50 | 优秀 |
| 江门鹤山市人民医院 | 92.50 | 优秀 | 台山市妇幼保健院 | 92.50 | 优秀 |
| 韶关乳源县大桥镇中心卫生院 | 92.50 | 优秀 | 肇庆市德庆县妇幼保健院 | 92.50 | 优秀 |
| 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 92.50 | 优秀 | 肇庆市德庆县中医院 | 92.50 | 优秀 |
| 深圳市龙岗区坪地人民医院 | 92.50 | 优秀 | 中山市沙溪隆都医院 | 92.50 | 优秀 |
| 东莞市樟木头镇石新医院 | 90.00 | 优秀 | 肇庆市封开县中医院 | 90.00 | 优秀 |
| 惠州市仲恺高新区人民医院 | 90.00 | 优秀 | 肇庆市怀集县妇幼保健院 | 90.00 | 优秀 |
| 江门市新会区第二人民医院 | 90.00 | 优秀 | 肇庆市怀集县中医院 | 90.00 | 优秀 |
| 韶关市乐昌市第二人民医院 | 90.00 | 优秀 | 中山市三角医院 | 90.00 | 优秀 |
| 东莞市康怡医院 | 87.50 | 良好 | 江门市蓬江区白石正骨医院 | 87.50 | 良好 |
| 单 位 | 得分 | 成绩 | 单 位 | 得分 | 成绩 |
| 广东药学院新天生殖医院 | 87.50 | 良好 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 87.50 | 良好 |
| 广州市番禺区中医院 | 87.50 | 良好 | 中山市广济医院 | 87.50 | 良好 |
| 东莞裕元医院 | 85.00 | 良好 | 中山市西区医院 | 85.00 | 良好 |
| 肇庆市广宁县中医院 | 85.00 | 良好 | 韶关市乐昌市中医院 | 82.50 | 良好 |
| 肇庆市端州区红会医院 | 82.50 | 良好 | 韶关市翁源县人民医院 | 82.50 | 良好 |
| 佛山市顺德区杏坛医院 | 80.00 | 良好 | 江门市新会区古井中心卫生院 | 80.00 | 良好 |
| 江门市江海区人民医院 | 80.00 | 良好 | 韶关市始兴县中医院 | 80.00 | 良好 |
| 东莞虎门万福妇科医院 | 80.00 | 良好 | 江门市蓬江区荷塘卫生院 | 77.50 | 良好 |
| 东莞友华医院 | 77.50 | 良好 | 江门市第二人民医院 | 75.00 | 良好 |
| 肇庆四会市中医院 | 72.50 | 合格 | 肇庆市封开县妇幼保健院 | 65.00 | 合格 |
| 东莞市仁康医院 | 65.00 | 合格 | 韶关市乳源县桂头镇中心卫生院 | 57.50 | 不合格 |

注：根据检测质控样本相同的原则进行分档排名，分县区级中心及以上性病实验室和一级性病实验室二档。

抄送：省卫生计生委疾控处

广东省性病实验室评定委员会办公室 2015年1月4日印发

校对：性实评办 覃晓琳                           （共印335份）